# □NZD系列数字测温仪表

使

用

说

明

书

南阳市华业防爆仪表有限公司

1、概述

□NZD智能数字测温仪表是一种全新的现场在线测量仪表，它采用自供电方式，无需外接电源。采用进口超低功耗芯片采集测量及大数码LCD显示，形式品种多样，能适用各种现场使用。产品设计合理新颖、结构紧凑、精度高、性能稳定，实现仪表智能化。其中，防爆产品是根据Q/HY-04-2014《BNZD系列防爆测温仪表》企业标准、GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备  通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》及GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》标准的有关规定，防爆标志为ExdibIICT6 Gb。该产品可对防爆电机或其它机械产品的轴承、轴瓦以及化工生产的管道、容器的介质经行温度检测，显示温度并可输出远传信号或接点信号，广泛应用于石油、化工、医药等易燃易爆场所。

该仪表具有以下特点：

a  观察方便、读数清晰、测温灵敏、稳定性好、抗震性强；

b  可现场显示、又可输出远传信号；

C  具有传感、显示、远传一体化功能。

# 2、工作条件

2.1  当用于轴承测温时，传感器保护管应全部插入轴承的测温孔内;

2.2  环境温度-20～40℃;

2.3  相对湿度不大于90%（+25℃）。

3、技术性能

3.1  测温范围：0～100℃、0～150℃、0～200℃

3.2  精度等级：1.0级

3.3  电压：该产品由显示和接线盒两部分组成，显示部分为本安防爆型由ER14505H锂电池供电电压DC3.6V；接线盒为隔爆型内装温度变送器电源DC24V由外部供电，与显示部分无电气连接。

3.4  防护等级：IP55

4、型号说明

□NZD - □

0、无输出信号

1、输出铂热电阻信号Pt100

2、输出4～20mA信号

3、输出4～20mA信号及HART协议

自供电仪表

B:防爆型

普通型省略

（说明：BNZD-1接线盒内装接线端子，BNZD-2、3 接线盒内装温度变送器 ）

5、外型尺寸与防爆结构尺寸

安装尺寸：82×82

(硬尾式)                               (NZD-0)

6、BNZD防爆原理

BNZD系列防爆测温仪表在正常运行条件下不会产生电弧、火花和危险高温，在结构上再进一步采取保护措施，提高其安全性和可靠性。电缆引入装置符合GB3836.1-2010附录A规定。

# 7、安装及注意事项

7.1该产品安装使用应遵守GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第15部分：危险场

所电气安装（煤矿除外）》的相关规定。

7.2经防爆检验合格后的产品不能随意更换和改动影响防爆性能的元器件和结构。

7.3安装仪表时应检查仪表铭牌的防爆标志是否与安装环境相符。

7.4连接导线应选择铜质屏蔽电缆，其截面积不小于0.2平方毫米。

7.5 打开仪表接线盒，用板手拧开电缆引入装置的压紧螺母，将电缆线与接线盒中的接线柱（或接线端子）牢固相连接，然后安装上接线盒，并拧紧四角的螺丝。

7.6 仪表上的接地螺丝须用接地导线可靠接地。

7.7 安装时，信号传输线应相隔不大于300mm的距离用扎头固定起来。信号传输线过长时，可挽在合适的位置，切勿乱抛，并远离发热设备。

7.8 仪表使用后，每年校验一次，有条件的可自己校验，也可返回厂家校验。

7.9 引入装置里密封圈老化变质时，应及时更换。

7.10用户所用电缆最小外径为φ9。

7.11密封圈的尺寸为：

7.12接线图

8、 订货

用户订货时应注明以下技术条件：

8.1 传感器保护管尺寸及安装螺纹尺寸

8.2 其它特殊要求

9、 该产品在1年内出现产品质量问题，我公司免费维修或更换。